ПАСПОРТ

На рентген дентальный стоматологический Max 70 HF\DC на мобильной стойке

Завод-изготовитель :	CSN, Италия

Заводской номер: _____________________

Рентгеновская система MAX 70 HF/DC состоит из следующих компонентов:

- Компьютеризированный пульт управления  для регулировки времени эмиссии и управления различными дополнительными функциями, укомплектован сенсорной клавиатурой и монохроматическим дисплеем.

-	Плата управления;

-	Рентгеновская голова TB3 для эмиссии рентгеновского излучения при различных значениях мощности (60-65-70 кВ)

-	Механический кронштейн одиночного пантографа.

-	Мобильная стойка на колесах

Так же возможен заказ дополнительного беспроводного оборудования SHOTMAX, который позволяет делать снимки на расстоянии от рентгена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Рентгеновская система MAX70 HF/DC – это медицинское устройство, произведенное в соответствии со стандартами ЕС 60601-1 и 60601-2-7.

Устройство разработано для стоматологического использования и должно управляться рентгенологом или уполномоченным сотрудником. Перед началом использования оператор должен внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, включая данное руководство.

| ОБЪЕКТ | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| --- | --- |
| Электрическая система | а. В соответствии с Национальными стандартами по медицинскому использованию помещений б. В соответствии с Национальными регуляциями по электрической системе в зданиях в. Однофазное линейное напряжение 230 В +- 10% Частота 50,60 Гц. г. Минимальный кабельный участок 2,5 мм2: если электропроводные сети длинные и/или напряжение в сети низкое, кабельный участок также следует увеличить, чтобы предотвратить снижение напряжения. д. Электросистема, подходящая для поставки необходимого напряжения, указанного на маркировке оборудования е. Никакой другой прибор не должен быть присоединен к сети, к которой подключено рентгеновское оборудование. ж. Линия электропитания с дифференцированным переключателем IAN не выше 0,01 А. |
| Окружающая среда | БЕЗ опасности взрыва, БЕЗ герметизации |

Электромагнитная совместимость

Этот раздел содержит определенную информацию о соответствии изделия ЕС 60601-1-2.

Рентгеновская система – это электромедицинское оборудование, в отношении которого нужно соблюдать ряд мер предосторожностей по электромагнитной совместимости; меры должны предприниматься в соответствии с предоставленной информацией об электромагнитной совместимости.

Мобильные коммуникативные устройства и портативные компьютеры могут влиять на медицинскую систему.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭМИССИИ

Руководство и декларация производителя – электромагнитная эмиссия

MAX70 HF/DC рентгенографическая система, предназначенная для использования в электромагнитной среде, описанной ниже.

| Тест на эмиссию | Совместимость | Электромагнитная среда – руководство |
| --- | --- | --- |
| Радиочастотная эмиссия CISPR11 | Группа 1 класс B | MAX70 HF/DC рентгенографическая система использует радиочастотную энергию только для внутренней работы. Поэтому ее радиочастотные эмиссии очень высоки и не могут вмешиваться в работу находящихся рядом электронных устройств. |
| Радиочастотная эмиссия CISPR11 | Группа 1 класс В | MAX70 HF/DC рентгенографическая система подходит для использования во всех учреждениях, включая домашние учреждения и прямо подключенные к общественной низковольтной сети питания, которая поставляется в строения для домашнего использования. |
| Гармоническая эмиссия | Класс А |  |
| Колебания напряжения/ вспышки эмиссии | Соответствие |  |

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИММУНИТЕТ

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитный иммунитет

MAX70 HF/DC рентгенографическая система, предназначенная для использования в электромагнитной среде, описанной ниже.

| Тест на ИММУНИТЕТ | Уровень совместимости | Электромагнитная совместимость - руководство |
| --- | --- | --- |
| Электростатическая разгрузка МЭК/ ЕН 61000-4-2 | +/- 6кВ контакт +/-8 кВ воздух | Полы должны быть деревянными, бетонными или керамическими. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть как минимум 30%. |
| Электрический быстрый переходный режим/взрыв МЭК/ЕН 61000-4-4 | +/-2 кВ питание +/-1 кВ для линий входа/выхода | Качество потребляемой мощности должно соответствовать качеству стандартного коммерческой или медицинской среды |
| Волна МЭК/ЕН 61000-4-5 | +/- 1 кВдифференциальный режим +/- 2 кВ стандартный режим | Качество потребляемой мощности должно соответствовать качеству стандартного коммерческой или медицинской среды |
| Падения напряжения, короткие паузы и изменения напряжения | <5% Ut на 0,5 цикла 40% Ut на 05 цикла 70% Ut на 25 цикла <5% Ut на 5 сек. | Качество потребляемой мощности должно соответствовать качеству стандартного коммерческой или медицинской среды ПРИМЕЧАНИЕ: Ut – это мощность переменного тока перед применением тестового уровня |
| Частота сети магнитного поля МЭК/ЕН 61000-4-8 | 3 А/м |  |

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИММУНИТЕТ

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитный иммунитет

MAX70 HF/DC рентгенографическая система, предназначенная для использования в электромагнитной среде, описанной ниже.

| Тест на ИММУНИТЕТ | Уровень совместимости | Электромагнитная совместимость - руководство |
| --- | --- | --- |
| Проводимые радиочастоты МЭК 61000-4-6 | 3В/м от 150 кГц до 80 МГц (для оборудования и систем, которые не являются жизнеобеспечивающими) | Портативное и мобильное радиочастотное электромагнитное оборудование не должно использоваться ближе любой части MAX70 HF/DC рентгенографической системы, включая кабели, чем на рекомендованном расстоянии, рассчитываемом из уравнения, применяемого к частоте трансмиттера. Рекомендуемое расстояние d = 1,2√P d = 1,2√P 80 МГц до 800МГц d = 2,3√P 800 МГц 2,5 ГГц Где Р – максимальная оценка выходной мощности трансмиттера в Ваттах (W) в соответствии с производителем трансмиттера, а d – рекомендованное разделительное расстояние в метрах (m). Полевые силы от неподвижных радиочастотных трансмиттеров, что определено исследованием электромагнитного участка, должны быть ниже, чем уровень совместимости в каждом частотном диапазоне. Возможны вмешательства вблизи оборудования, имеющего следующий знак: |
| Излучаемые радиочастоты МЭК 61000-4-3 | 3 В/м от 80 МГц до 2.5 ГГц (для оборудования и систем, которые не являются жизнеобеспечивающими) |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные руководства могут не применяться во всех случаях. Электромагнитное распространение изменяется и подвергается поглощению и отражению от строений, объектов и людей. а). Силы полей от неподвижных трансмиттеров, таких как базовые станции для радио- (мобильных/беспроводных) телефонов, наземных мобильных радио, AM и FM радиопередач, TV передач нельзя предсказать. Для оценки электромагнитной среды с неподвижными радиочастотными трансмиттерами следует произвести обзор электромагнитного участка. Если измеренная сила поля в месте, где используется рентгенографическая система MAX70 превышает допустимый уровень радиочастот, следует проверять нормальную работу системы MAX70HF/DC. Если обнаруживается неверная работа, необходимы дополнительные меры, такие как переориентирование, перемещение рентгенографической системы MAX70HF/DC. б). В частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц силы полей должны быть менее 3 В/м. |

Рекомендуемое расстояние между портативными и мобильными радиочастотными приборами и рентгенографической системой MAX70 HF/DC

Рентгенографическая система MAX70 HF/DC предназначено для использования в электромагнитной среде, где регулируются колебания излучаемых радиочастот. Покупатель или пользователь системы может помочь предотвратить электромагнитное вмешательство, удостоверившись, что минимальное расстояние между портативным и мобильным радиочастотным оборудованием (трансмиттерами) и системой соблюдено, как рекомендовано ниже, согласно максимальной выходной мощности коммуникативного оборудования.

| Максимальная выходная мощность трансмиттера, Вт | Расстояние в соответствии с частотой трансмиттера, м |
| --- | --- |
|  | 150 кГц до 80 МГц d = 1,2 √P | 80 МГц до 800 МГц d = 1,2 √P | 800 МГц до 2,5 ГГц d = 2,3 √P |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Для трансмиттеров с максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендованное расстояние d в метрах (m) можно оценить с использованием уравнения, применяемого к частоте трансмиттера, где Р – максимальная оценка выходной мощности трансмиттера в ваттах (W) в соответствии с изготовителем трансмиттера.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: На 80 МГц до 800 МГц применяется расстояние для более высокого частотного диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные руководства могут не применяться во всех случаях. Электромагнитное распространение изменяется и подвергается поглощению и отражению от строений, объектов и людей.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется, чтобы рентгеновское оборудование, кронштейн и любые другие присоединенные устройства подвергались проверке квалифицированным специалистом каждые 6 месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТ РАДИАЦИИ В ЗУБНЫХ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ

1. Важно снижать дозу поглощенной радиации до самого низкого уровня как для пациента, так и для сотрудников стоматологического кабинета, даже если уровень ниже разрешенного предела.

2. Рекомендуется, чтобы рядом с пациентом во время процедуры персонал находился только по необходимости.

3. Важно, чтобы никто кроме пациента не находился в непосредственной близости к главному источнику радиации – рентгеновской трубки, для этого MAX70 оснащен дистанционным управлением, которое позволяет оператору не подходить к радиационному лучу ближе, чем на 2 метра.

4. Доктору и помощнику НЕ следует держать своими пальцами фильтры во рту пациента: рекомендуется проинструктировать пациента. Если это невозможно (дети, нетрудоспособные лица) – необходимо присутствие третьего лица с пинцетом, а также в защищенной от радиации одежде (перчатки, защитный фартук).

5. Важно соответствующим образом защитить репродуктивные органы пациента защитным фартуком; для полной защиты также предлагается надеть на пациента защитный воротник.

СПЕЦИФИКАЦИИ

MAX70 HF/DC – это высокотехнологичная рентгеновская система, спроектированная для стоматологической диагностики и произведенная в соответствии со стандартами для защиты от ионизирующей радиации, испускаемой медицинскими устройствами:

-  ЕН 60601-1

-  ЕН 60601-2-7

Прибор оснащен рентгеновской «головой» TB3, который удерживается на месте при помощи самоуравновешивания и всенаправленного кронштейна с одиночным пантографом, который может прикрепляться к стене через скобку. Рентгеновская трубка и высоковольтный трансформатор включены в рентегновскую «голову», погруженный в изолирующее масло без PCB.

Измерения фокального пятна и большая величина высокого напряжения (70кВ) позволяют получить более высокую четкость и оптимальное распределение деталей.

Рентгеновская трубка установлена таким образом, чтобы позволить оси луча максимально совпасть с центральной осью рентгена: это увеличивает радиационную мощность прибора, делает возможным работу короткими промежутками времени и с использованием быстрых пленок.

Работающая техника установлена на 70 кВ (можно уменьшить до 65 или 60 кВ) – 6 мА, следовательно, оператор должен установить время рентгена, программируя электронный таймер, которым управляет микропроцессор. Хотя расчет идеального времени рентгена должно основываться на опыте стоматолога, в меню таймера есть стандартные настройки времени для упрощения и ускорения процедуры выбора с учетом следующих параметров:

- выбранная техника

- области зубов, на которых будет проведено исследование

-  размер пациента

- чувствительность пленки

Время рентгена может быть выбрано также вручную от 0,01 сек. до 2,5 сек. с шагом в 0,01 сек.

Согласно установленным параметрам, электронный контур предложит соответствующее время рентгена, отобразив его на ЖК-дисплее.

Электронный контур HF/DC стабилизирует напряжение на рентгеновскую «голову»; эти предостережения предотвращают потребность в повторном облучении пленки, производя все процедуры правильно с первого раза.

В случае аномалий при работе микропроцессор останавливает процесс рентгена и отображает ошибку через сигнальный код (см. следующие страницы).

Из соображений безопасности основной контроль устанавливает время отдыха, равное 60 периодам последней эмиссии; эти интервалы позволяют рентгеновской трубке охладиться.

Коллиматор, установленный на рентгеновской голове, предназначен для следующих целей:

- гарантирует правильное расстояние фокуса/кожи в 30 см в соответствии с длиной конуса;

- определяет направление луча и цели;

- ограничивает область радиации на наконечнике конуса (не более 6*6 см);

- обрисовывает в общих чертах форму области, устраняя эффект затененности;

- позволяет использовать различные методы рентгенографии.

Кроме того, гарантируется самое высокое требование безопасности при работе для оператора и пациента, система MAX70 также защищает и сама себя.

Для этого оборудование имеет несколько электрических, механических и радиологических защитных свойств:

- защита от удара электрическим током гарантирована заземлением;

- защита от утечки радиации, полученной внутренним ограждением рентгеновской «головы»;

- защита от возможного перегревания из-за расширенного использования в повторной последовательности, гарантированной резиновым легким, функция которого должна отвечать возможному масляному расширению из-за повышения температуры;

- защита от непрерывной работы согласно инструкциям, прибор разработан, чтобы не позволить произвести рентгеноскопию;

- защита от возможного длительного рентгеновского процесса из-за неверной работы таймера, с реле безопасности, которое останавливает электропитание генератора после 4,5 секунд эмиссии;

- защита от скачков напряжения при помощи стабилизирующего контура, который гарантирует очернение изображения и избавляет от необходимости повторять эмиссию;

- защита от случайных радиаций, вызванных разными ошибками, световыми и звуковыми сопровождениями, указывающими на прохождение рентгеновского процесса;

- особая защита кожи и получение дозы в соответствии с инструкциями, с использованием фильтра для «укрепления» радиации (1,5 мм толщиной алюминиевый фильтр);

- безопасность для оператора гарантируется отдаленным расположением пользовательского интерфейса;

- защита, предоставленная кнопкой «DEAD MAN»: эмиссия немедленно прекращается, если оператор нажимает эту кнопку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Классификация | Класс 1 тип В медицинское электрическое оборудование. В соответствии со стандартом ЕН 60601-1 |
| --- | --- |
| Прибор не должен работать с применением анестезирующей смеси, возгораемой от воздуха, кислорода или закиси азота |
| Уровень защиты от попадания воды | Прибор не является водонепроницаемым |
| Уровень питания | Однофазовое, переменный ток 230 В (возможно 110В) при 50/60 Гц |
| Поглощаемая мощность | 800 ВА максимум. |
| Плавкие защитные предохранители | 2x T5AH, 250В |
| Рентгеновская трубка | TB3 |
| Высокое напряжение | Выбирается пользователем : 60, 65, 70 кВ Па |
| Поток анодов | 6 мА |
| Поток на начало отчета времени | 0,6 мА сек (6мА x 0,1 сек.) |
| Фокальное пятно | 0,8 x 0,8 мм |
| Полная фильтрация | ≥ 2 мм Алюминий |
| Дополнительная фильтрация | 1,5 мм Алюминий |
| Собственная фильтрация трубки | Эквивалент 0,6 мм Al |
| Предварительный нагрев | 2,5 секунды. Внимание: во время этого периода, низкое напряжение нагревает нить без эмиссии радиации. После 2, 5 сек. начинается на стоящая эмиссия. |
| Утечка радиации | Ниже максимально разрешенной 0,25 mSV/ч (25mR/ч) на 1 м от фокуса, с производительностью 1/60 |
| Производительность | Время работы/отдыха = 1/60 (1/30 опционально, где возможно) |
| Коллиматор | Цилиндр с коллиматором. Расстояние до кожи = 30 см (20 см по запросу). Поле облучения на конце ≤ ø 60мм. |
| Генератор высокого напряжения | Однофазовый с добавочным сопротивлением |
| Основной электронный контроль (таймер) | Время работы от 0,01 до 2,55 сек. Максимум с шагом в 0,01 сек. ВНИМАНИЕ: рабочее время изменяется в 2,5 сек. Для нагревания трубки. |
| Контроль над эмиссией рентгена | “DEAD MAN” кнопка, дополнительно с дистанционным управлением “SHOTMAX”, возможность соединить удаленную кнопку и нажатую кнопку (рекомендуется при наличии удаленной кнопки) |
| Общая масса | 25 кг |
| Визуальная передача сигнала | На контрольной панели: Горит зеленый: используется Горит желтый: эмиссия в прогрессе Горит красный: аномалия |
| Вспомогательная визуальная передача сигнала | Возможность соединения дополнительного зеленого цвета и горящего желтого |
| Работа в условиях окружающей среды | Относит. влажность: максимум. 80% Температура: 10 - 40°C Давление: 800 – 1060 гПа |
| Транспортировка в среде и условия хранения | Относит. влажность: максимум. 90% Температура: 0 - 60°C Давление: 700 -1060гПа |

СИМВОЛЫ

|  | Предупреждение МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМВОЛ опасности при рентгеновском облучении ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если инструкции по работе и факторы не соблюдаются строго, возможна опасность для пациента и оператора. Прибором должен управлять только квалифицированный персонал, которому сообщается об опасностях и способах защиты |
| --- | --- |
|  | ТИП В СИМВОЛ ПРИБОРА В соответствии с ЕН 60601-1опеределение уровня защиты при прямых и косвенных контактах |
| ~ | ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК |
|  | Символ для привлечения внимания к последующей информации в инструкции |
| SN | РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПРИБОРА Используется для связи с техническим сервисом и/или производителем. |
| N° | РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ |
|  | СОГЛАСОВАНИЕ С РЕГУЛИРОВКАМИ ЕС Данный символ следует за номером, определяемым зарегистрированным лицом, которое удостоверяет и управляет этим согласованием. |
|  | ОТХОДЫ – ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (WEEE) – ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2002/96/EC Символ на продукте или сопровождающих продукт документах указывает, что прибор нельзя рассматривать как бытовые отходы. Прибор должен быть передан на утилизацию в пункт сбора таких отходов. Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством. За более подробной информацией по переработке данного продукта обратитесь, пожалуйста, в Ваш местный офис, в сервис по переработке или к дистрибьютору, у которого Вы приобрели прибор. |

Срок и условия гарантии.

Гарантия 12 месяцев. По вопросам технической поддержки, а также гарантийного ремонта просим обращаться по телефонам: (495) 221-45-56.

Покупатель:	_________________________________________________________

Продавец:

Дата составления паспорта:

Подпись ответственного лица

# Text boxes

Паспорт на оборудование фирмы CSN (Италия)

MAX70 HF/DC

Высокочастотная дентальная рентгеновская диагностическая установка

CSN Industrie Srl via Aquileja 43/B, 20092 Cinisello Balsamo MI - Italy

Ph. +39.2.6186111 - fax +39.2.61290676 – e-mail: 	export@csn-industrie.it