СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКИЙ ОБЗОР

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ

3. ГАБАРИТЫ

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ

7. ОПИСАНИЕ

- КОРПУС АППАРАТА

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- АКСЕССУАРЫ

8. РАБОТА С АППАРАТОМ

- ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ

- СЪЕМКА

- ПРОГРАММА

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

- ХРАНЕНИЕ

- ГАРАНТИЯ

- ТРАНСПОРТИРОВКА

10. ИНФОРМАЦИЯ

1. ОБЗОР

Компания «PointNix Co., Ltd» разработала настоящую инструкцию для того, чтобы Вы могли комфортно пользоваться панорамным рентген-аппаратом нового поколения «Point 500 HD» получая при этом снимки высокого качества, полностью удовлетворяющие Ваши требования, к качеству изображения.

Панорамный рентген-аппарат нового поколения «Point 500 HD» является представителем новейшей СdTe-технологии цифровой дентальной рентгенодиагностики высокого разрешения. Он разработан с учетом последних тенденций развития получения и обработки изображений в стоматологии. Аппарат обладает удобным, интуитивно понятным интерфейсом. Сенсор нового поколения напрямую преобразовывает рентгеновское излучение в электрический сигнал значительно снижая лучевую нагрузку. А программное обеспечение обладает полным набором инструментов, необходимых для полноценной рентгенодиагностики.  Основными элементами аппарата являются: высокочастотный генератор рентгеновского излучения, цифровой сенсор нового поколения, сенсорная панель управления, вертикальная станина, опорная плита. Работа с изображениями осуществляется посредством программного обеспечения «CDX-View Software», установленного в Ваше персональный компьютер. В данном руководстве описана версия программы (Ver 1.93)

«Point 500 HD» - высокотехнологичный продукт, воплощающий в себе последние достижения современной науки. Использование сенсора CdTe-технологии позволяет получать изображения превосходящие по качеству изображения, полученные с помощью технологий предыдущих поколений, таких как CMOS и CCD.  А его полная спектральная чувствительность к рентгеновскому излучению, позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на персонал, а также продлить срок службы аппарата в целом.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

И

ОСОБЕННОСТИ

- цифровые панорамные снимки HD – качества

- стабильный уровень рентгеновского излучения

- резкие и контрастные снимки благодаря CdTe – технологии сенсора

- пониженный уровень лучевой нагрузки

- эргономичный дизайн аппарата

- возможность дооснащения цефаллостатом и томографом

- универсальная панель управления

***) Программа «CDX-View» — это инструмент специалиста для работы со всеми изображениями, встречающимися в стоматологии. (панорамные и прицельные снимки, кадры, полученные при помощи видеокамеры и т.д.) Кроме того, программа «CDX-View» может использоваться в любых клиниках, как программа учета и ведения пациентов.

Уникальная система создания изображения

CdTe - единственная технология, дающая «на выходе» многослойное изображение (аналог файлов формата PSD), что достигается посредством многочисленных мини-экспозиций (до 300 в секунду) или сканирований. В результате мы получаем значительное повышение качества снимка.

3. ГАБАРИТЫ

- Размеры: 1045 х 888 х 2220 мм

- Вес: 150 кг.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ

*) Обозначения

ОБОЗНАЧЕНИЯ			ОПИСАНИЕ

Серьезная опасность, связанная с риском

для жизни!

Будьте осторожны! Возможен ущерб для

Вашего здоровья!

Необходима особая осторожность при

выполнении работы!

Возможно поражение электрическим током!

Индикатор радиационного излучения!

Заземление установки!

Классификация - тип В.

5. МЕРЫ

ПРЕДОС-

ТОРОЖНОСТИ

1. Настоящее оборудование должно использоваться только в помещениях, соответствующих требованиям изложенным в СанПиН 2.1.3.2524-09 «Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям». А также «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.3.1375-03»

2. Монтаж, настройка и технические обслуживание настоящего оборудования осуществляется только квалифицированным техническим персоналом.

3. В целях избежания случайного контакта пациента с посторонними предметами, управляющий аппаратом персональный компьютер и другие объекты должны быть установлены на расстоянии не ближе 2-х метров от аппарата.

4. Устройство должно эксплуатироваться, строго в соответствии с требованиями настоящей инструкции по эксплуатации.

5. Технический ремонт с использованием нештатных деталей и узлов категорически запрещен.

6. Во время диагностики, пациент должен снять с себя все металлические предметы (цепочки, кольца, очки и т.д.)

7. Никакие элементы аппарата не подлежат стерилизации. Используйте при работе с аппаратом одноразовые гигиенические чехлы.

8. Не прикасайтесь к пациентам во время непосредственной рентгенодиагностики.

9. Во время позиционирования пациента избегайте прямого попадания лазерного излучения в глаза.

10. Удостоверьтесь в неподвижности пациента во время диагностики.

11. Пациент во время диагностики должен иметь индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения.

12. Во время диагностики рентген-лаборант должен находиться на расстоянии не менее 2-х метров от аппарата.

13. Перерыв между экспозициями должен составлять не менее шести минут. Это позволит продлить срок службы Вашего аппарата.

6.ХАРАК-ТЕРИСТИКИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | X-Ray генератор | - модель X-Ray Tube D-054SB - анодное напряжение: 50 – 70 kV - анодный ток: 4 – 16 mA - однофазный или DC-генератор full wave - питание нити накала: DC 3,5V, 4,2А - частотный диапазон: 0 – 20 kHz - фокусное пятно: 05х05 мм. - входящий импульс: - классический – 840 W - высокочастотный – 1750 W - размеры (высота – диаметр) 138 х 45 мм - вес – 320 г. - угол – 5о - фильтрация – 0,8 мм Al (или выше) - излучение 75х380 мм (at SID 550 мм) - охлаждение – масляное (не выше 600С) - частотные параметры нити 0~20 kHz - anode heat storage capacity: 35 kJ - max bipolar thermalde composition–250W - максимальное время экспозиции – 20 с |
| 2. | Сенсор (приёмник) | - тип матрицы: CCD (ПЗС) - субстракт матрицы: CdTe - сцинтиллятор: CdTe - размер пикселя: 27 мкр - размер изображения 54/81/108 - разрешение: 9 п/л на мм (максимум) - активная площадь 150 х 4,8 мм - время интеграции: 3 ~ 12 милисек. - динамический диапазон: > 72 dB - DQE&MTF: > 0,8 - питание DC 12V, 1A & DC 5V, 6A - платформа – 12 бит |

6.ХАРАК-ТЕРИСТИКИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| 3. | Конфигурация ПК | - ОС: Windows-XP или более поздние - процессор: Pentium 4 или выше - оперативная память: 2 Gb или больше - жесткий диск: не менее 40 Gb - дисплей: 32 bit color или больше - разрешение дисплея: 2.048х1.536 и выше - диагональ: не менее 19-ти дюймов - яркость: 250 nits (cd/m2) - входной сигнал: VGA, DVI-I - контрастность: не менее 500:1 - вертикальная регулировка: 5 ~ 250 |
| 4. | Программа (ПО) | - программа: CDX-VIEW - версия: 1.93 или более поздняя - ОС: Windows-7 или более поздние - процессор: Intel -3 или выше - оперативная память: 2 Gb или больше - жесткий диск: не менее 40 Gb - интерфейс: Ethernet Network Card - дисплей: 32 bit color или больше - разрешение дисплея: 2.048х1.536 и выше |

7.ОПИСАНИЕ

- КОРПУС АППАРАТА

7.ОПИСАНИЕ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | - двигатель с электроприводом |
| 2 | Поворотный блок | - вращение во время экспозиции |
| 3 | Сенсор | - приёмник рентгеновского излучения |
| 4 | Панель управления | - органы управления и индикаторы |
| 5 | Держатели | - рукоятки для пациента |
| 6 | Основание | - напольная панель |
| 7 | Колонна | - передвижение по вертикали |
| 8 | Генератор | - рентгеновское излучение |
| 9 | Фиксаторы | - устройства для размещения головы |
| 10 | Позиционер | - прикусная пластина для зубов |
| 11 | Базовый блок | - крепёж для панели управления |
| 12 | Станина | - несущая часть аппарата |

7.ОПИСАНИЕ

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

7.ОПИСАНИЕ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| a | PANO | - режим панорамной съемки |
| b | TMJ | - режим TMJ |
| с | CEPH | - режим цефалостата (опционально) |
| d | СТ | - режим томографа (опционально) |
| e | READY | - индикатор готовности к съемке |
| f | X-RAY | - индикатор рентгеновского излучения |
| g | STOP | - индикатор окончания съемки |
| h | LASER | - включение лазерной подсветки |
| i | kV | - управление анодным напряжением |
| j | mA | - управление анодным током |
| k | SEC | - установка времени экспозиции |
| l | + | - увеличение выбранного значения |
| m | - | - уменьшение выбранного значения |
| n | W | - пациент женского пола (запоминание) |
| o | М | - пациент мужского пола (запоминание) |
| p | С | - пациент – ребёнок (запоминание) |
| q | q | - выбор типа прикуса (см. рисунок) |
| r | r | - выбор типа прикуса (см. рисунок) |
| s | s | - выбор типа прикуса (см. рисунок) |

7.ОПИСАНИЕ

- АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ (проводной)

PCI-карта

Соединительный кабель (10 метров)

Кабель для подключения к ПК

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

- ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ

- Включите шнур питания в электророзетку и убедитесь, что аппарат включается и выходит в исходный режим перед проведением съемки.

- Перед началом съемки аппарату нужно дать выход в рабочий режим- после того как на верхней панели загорится лампочка зеленого цвета и прозвучат два звуковых сигнала.

- На панели управления постоянно загорится светодиодная лампа

«Ready» обозначена на рисунке буква «e»

- Перед эксплуатацией обязательно убедитесь, что аппарат имеет надежное заземление.

- Пациент и рентген-лаборант, в процессе эксплуатации аппарата должны использовать индивидуальные средства защиты - фартук врача и фартук пациента.

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

- СЪЕМКА

1. Включите питание аппарата

(поворотный блок переместится в исходную позицию)

2. В зависимости от необходимости выберите режим съемки (Panorama, TMJ). Аппарат автоматически выйдет в режим готовности. Загорится индикатор «READY». После проведения съемки, обязательно сделайте перерыв не менее 30-ти секунд.

3. Для управления параметрами съемки (kV и mA), используйте клавиши «+» и «-»,а также «UP» и «DOWN».

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

- СЪЕМКА

- В программе CDX-View перед съемкой открываем карточку старого пациента или заводим карточку на нового пациента

(не забывая присвоить карточке номер)

- Параметры съемки выставляются посредством клавиш «kV» и «mA».

- Для изменения значений используйте клавиши «+» и «-».

- Установите значения в зависимости от пола пациента и его возраста (ребенок, женщина, мужчина). Вы можете использовать функцию «MEMORY» для сохранения параметров съемки.

- Нажмите клавишу «READY».

- Разместите пациента в устройстве так, как показано на рисунке ниже.

- Проведите позиционирование пациента так, как это указано на рисунке ниже, предварительно включив лампу подсветки.

- Убедитесь в правильности позиции пациента.

- Надкусочную пластину используйте только с одноразовыми гигиеническими чехлами.

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

- СЪЕМКА

- Установите ноги пациента приблизительно па полшага вперед так, чтобы его корпус был наклонен примерно под углом 10 градусов.

- Нажмите кнопку дистанционного управления, в программе                     начнется сканирование (съемка) и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления до полного завершения съемки и трех коротких звуковых сигналов

- Сохраните полученное изображение, нажав мышкой на иконку

- В конце рабочего дня выключите аппарат используя клавишу «Выкл».  Все клавиши и индикаторы на панели управления погаснут.

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

- ПРОГРАММА

- Регистрация нового пациента.

В программе «CDX-View» кликните на «НОВЫЙ», если это новый пациент или «ОТКРЫТЬ», если это старый пациент, занесенный в базу ранее. Если «Новый» Откроется пустая карточка пациента.  (Рисунок – 1). Заполните все поля, которые Вам необходимы и кликните на пиктограмму «СОХРАНИТЬ» .  Для внесения изменений в карточку пациента (диагноз, адрес и т. п.) Вы можете нажать на пиктограмму «РЕДАКТИРОВАТЬ».

Рис. - Карточка пациента

8.РАБОТА С			АППАРАТОМ

- ПРОГРАММА

- Получение снимка

Для получения нового снимка в программе кликните дважды на любое свободное окно из четырех. Программа перейдет в режим готовности.

- Проведите съемку и сохраните полученное изображение, предварительно присвоив ему необходимое имя.

- После сохранения изображения, Вы можете начинать с ним работать. Изменять параметры яркости, контрастности и т.д..

- В том случае, если Вы после обработки изображения, хотите сохранить полученный результат, кликните на иконке «Save».

- Если сохранять изменения не требуется, просто кликните на крестик в правом верхнем углу изображения.

8.РАБОТА С		АППАРАТОМ

ПРОГРАММА ПРОСМОТРА

- Обработка изображения

Для обработки изображения используйте пиктографическое меню в верхней части экрана. Основными функциями обработки изображения являются: яркость, контрастность, отражение по горизонтали и вертикали, поворот, увеличение. Каждой из этих функция соответствует определённая пиктограмма в меню.

Рис. – Максимальный размер изображения на мониторе.

Рис. – Просмотр изображения имитирующий режим пленки.

Рис. – Функция псевдоцвета (окрашивание тканей различной плотности в разную цветовую гамму)

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

- ПРОГРАММА

- Обработка изображения (продолжение)

В программе реализован режим работы полифункциональной лупы. Шесть комбинированных режимов работы включающих в себя, такие функции, как увеличение, яркость, резкость, размытие, подсветка. Выбрав любой из режимов работы, Вы можете использовать тот, который Вам необходим.

Для прекращения работы в режиме полифункциональной лупы «Увеличить» повторно кликните на её пиктограмме.

Рис. Пример работы лупы (резкость, диаметр – 300, увеличение – 2Х)

Изменяя в меню показания Яркость, Контраст и Гамма мы можем настроить изображения для наилучшей диагностики.

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

- ПРОГРАММА

- Обработка изображения (продолжение)

Пиктограммы и их функции.

| Негатив | Функция «Негатив – Позитив» (инвертирование) |
| --- | --- |
| Автоуровни | Функция «Автоуровни» (цифровой фильтр) |
| Отражение по гризонтали | Функция «Отражение по горизонтали» |
| Отражение по вертикали | Функция «Отражение по вертикали» |
| Поворот влево на 900 | Функция «Поворот влево на 900» |
| Поворот вправо на 900 | Функция «Поворот вправо на 900» |
| Поворот вправо на 1800 | Функция «Поворот на 1800» |
| Резкость | Функция «Резкость» |
| Макрофильтр | Функция «Макрофильтр» |
| Нерезкая маска | Функция «Нерезкая маска» |
| Размытие | Функция «Размытие» |
| Усреднение | Функция «Усреднение» - уменьшение шумов |
| Печать | Функция «Печать» - отправка печати на принтер |
| Оригинал | Функция «Ориганал» - возврат к исходному изображению полученному первоначально |

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

- ПРОГРАММА

- Обработка изображения (продолжение)

Нажав на иконку «Имплантат» мы можем вставить в снимок импланты из имеющейся библиотеки имплантов

Работа с имплантатами.

Объект 	– выбор типа импланта

Диаметр 	– подбор диаметра импланта

Длина 	– подбор длины импланта

После выбора необмодимых размеров импланта курсор мыши перемещаем в нужное место и двойным кликом левой кнопки мыши фиксируем положение импланта.

8.РАБОТА С

АППАРАТОМ

Двойной клик позволяет выделить выбранный имплант на снимке и поворачивать его под любым углом меняя положение импланта.

Аналогичным способом мы можем вставить коронку (фото)

9.ХРАНЕНИЕ

- ХРАНЕНИЕ

- Храните аппарат в недоступном для посторонних месте. К работе с аппаратом должны быть допущены только квалифицированные специалисты.

- Периодически протирайте аппарат сухой тканевой салфеткой, особенно элементы, которые могут непосредственно контактировать с кожей пациента.

- Не установливайте аппарат вблизи нагревательных приборов. Любым образом старайтесь избегать нагрева аппарата.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и собирать аппарат. Это должен осуществлять только квалифицированный специалист.

- Если аппарат долгое время не эксплуатируется, отключите его от электропитания.

- РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не устанавливайте никакого оборудование на расстоянии менее чем 155 см от аппарата

- Ширина дверного проема кабинет должна быть не менее 85 см. В противном случае внос и вынос аппарата в помещение будет невозможен.

- Высота потолка должнабыть не менее 240 см.

- Минимальная нагрузка на пол должна составлять не менее 500 кг.

- Температура в рабочем помещении должна соответствовать диапазону от 10 ~ 30 градусов цельсия.

- Влажность не более 95%

- Не протирайте аппарат агрессивными химическими веществами и растворами, ткими как ацетон, бензол или уксусный эфир.

- Возможна протирка этанолом или раствором ацетилена.

10. ГАРАНТИЯ

- ГАРАНТИЯ

Срок действия настоящей гарантии составляет 24 месяца. Подтверждением даты приобретения является акт приема – передачи данного оборудования. При необходимости ремонта (замены) оборудования в течение срока действия настоящей гарантии, гарантийное обслуживание осуществляется  в соответствии с положениями и условиями настоящего документа.

Бесплатная техническая поддержка оборудования осуществляется в течение всего гарантийного срока 24 месяца с момента подписания Акта ввода  в эксплуатацию.

Настоящая гарантия распространяется только на первого покупателя и не может быть передана тем владельцам, которые приобрели право собственности на данный продукт у первого покупателя.

10.ИНФОР-

МАЦИЯ

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ			PointNix Co., Ltd.

- АДРЕС					302, 3F, AceTwinTower, Kuro-Ku, Seoul

- АППАРАТ				панорамный рентген-аппарат

- МОДЕЛЬ				Point 500 HD

- ПИТАНИЕ				100-120/220-240 V~

- ЧАСТОТА				50/60 Hz

- ПРЕДОХРАНИТЕЛИ		16/8 А

- КЛАСС					T25AL 250 V~